{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["新申请"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"新申请","index":0,"n_rows":16,"n_cols":8,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,5],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[11,2,13,2],[14,0,15,0],[14,1,15,1],[14,2,15,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2017年第四批建设工程质量检测机构资质审查情况汇总表"]
["序号","地市","单位名称","资质类别","审查情况","备注","人员上岗情况","注册师情况"]
[1,"平顶山","叶县科正建设工程质量检测有限公司","见证取样","1.缺钢绞线试验机、击实仪；2.缺沥青混合料检验项目；3.电子天平检定证书过期；4.缺健全的技术管理和质量保证体系"]
[2,"郑州","郑州航空港区华建工程检测有限公司","见证取样","1.缺检定证书：负压筛析仪用试验筛、勃氏透气仪、雷氏夹、游标卡尺、线材反复弯曲试验机、变形测量仪、三片或四片叶轮搅拌器、针、片状规准仪、压碎值指标测定仪、贯入阻力仪、含气量测定仪、钢绞线试验机；  2.缺设备：勃氏透气仪、水泥胶砂流动度测定仪、线材反复弯曲试验机、变形测量仪、贯入阻力仪、钢绞线试验机"]
[3,"开封","河南华信工程质量检测有限公司","地基基础（增项）","1.基桩取芯设备不符合规范要求；2.注册师臧明明未注册在河南华信工程质量检测有限公司，而是注册在兰考华信工程质量检测有限公司；3.社保均为2017年2月份之前证明，缺医疗、工伤保险名单，不予认可"]
[{"$nulls":3},"建筑节能（增项）","1.缺设备及检定证书：氧指数测定仪；2.缺智能电阻测试仪、压力试验机检定证书；3.王光辉无社保，其余9人社保证书为2017年2月前，不予认可；4.缺医疗、工伤保险名单"]
[4,"郑州","新密市永盛建设工程质量检测有限公司","主体结构","1.缺所有仪器设备检定或校准证书；2.注册师乔春明从业年限不足3年，无培训资料；3.缺培训人员10名"]
[5,"漯河","漯河市郾城区求是建设工程质量检测站","室内环境（增项）","缺材料表面氡析出率测定装置"]
[6,"周口","沈丘县华隆建设工程质量检测有限公司","室内环境（增项）","1.气相色谱仪（201407009、201407010）、可见分光光度计（070414070027）检定证书过期；2.缺涂料中有害物质含量、胶粘剂中有害物质含量、壁纸中甲醛检测项目；3.缺中级职称人员1名，缺培训人员1名"]
[{"$nulls":3},"建筑节能（增项）","1.拉拔试验仪不符合规范要求；2.缺中级职称人员4人，缺培训人员7人"]
[7,"郑州"," 河南省国安建筑工程质量检测有限公司","地基基础（增项）","1.高应变锤不符合规范要求；2.无高应变力传感器检定或校准证书；3.基桩取芯设备不符合规范要求；4.缺周敏、霍敬凯社保资料；5.缺周敏培训资料"]
[8,"商丘","永城市豫东工程质量检测有限公司","见证取样","1.缺近期社会保险缴费资料；2.缺负压筛析仪用试验筛检定证书；3.缺沥青混合料检验项目；4.缺技术管理和质量保证体系资料"]
[{"$nulls":3},"室内环境","缺技术管理和质量保证体系资料"]
[{"$nulls":3},"主体结构","1.缺技术管理和质量保证体系资料；2.注册师耿鹏飞不是中级职称，无培训资料；3.缺部分社会保险资料"]
[9,"商丘","虞城县中阳工程质量检测有限公司","室内环境（增项）","符合"]
[{"$nulls":3},"主体结构（增项）","1.缺设备及检定证书：百分表、刻度放大镜；2.缺注册师黄坤的中级职称和培训资料；3.缺质量技术管理体系"]